医疗设备采购论证调研公告

兰州市西固区中医医院拟于近期对以下医疗设备进行采购前公开论证调研，兹邀请有意向的厂商或经销商参加本次论证调研会。 

一、本次公开论证调研的设备名称及性能要求：  

1.胰岛素泵（预算金额：4万元）
胰岛素泵：①基础率输注范围0.025～35U/小时，步长≤0.05U；大剂量输注0.025～35U，剂量误差控制在±5%以内，连续输注稳定性达标。②支持多时段基础率分段（≥48段），具备临时基础率、双波/方波大剂量模式，可灵活适配不同控糖场景。③ 配备管路阻塞、低药量、低电量、输注异常等多重报警功能，具备胰岛素输注锁定、误操作防护机制，符合医疗安全标准。④支持蓝牙/Wi-Fi连接，可对接血糖监测设备、管理APP，实现数据实时同步、远程监控与剂量智能推荐。⑤整机需提供至少2年的原厂质保服务，以确保设备长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用与质控支持。

2.高清电子胃镜（预算金额：60万元）

设备具有采用高清电子成像系统，图像清晰，分辨率高，可清晰观察消化道黏膜细微结构与早期病变。须具备一触式接头，全防水设计，拆装便捷，窄带光观察（NBI）功能，直视观察功能，远近双焦点景深，近焦与常规焦距可清晰成像，近距离观察细节、远距离观察整体均清晰，前端细小，弯曲角度大、操控灵活，可实现上、下、左、右多角度弯曲，可兼容活检钳、止血夹、圈套器、注射针等多种内镜器械，副送水功能，可在检查中持续冲洗黏膜、清除黏液与血迹，支持图像冻结、抓拍、存储、回放，便于教学、会诊、病历留存及对比复查。整机需提供5年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。与奥林巴斯CLV-290SL主机相适配。
3.双能X射线骨密度仪（预算金额：40万元）
设备应具备高精度双能X线检测、全身多部位扫描、快速精准测量以及超低剂量安全成像的能力，从而实现从骨密度评估到骨折风险预测的全面诊断。配备正位腰椎扫描、评估，单侧，双侧股骨扫描、评估。多部位自动化连扫，一次定位即可完成腰椎、双股骨检测。自动提供双侧股骨平均骨密度值，前臂测量和分析，全身评估与体成分分析，身体成分的颜色编码和绘图，脂肪含量、软组织、肌肉、脂肪百分比等，全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量，WHO体重指数评估，自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比，配备FRAX骨折风险评估功能。本项目属于包含场地改造、辐射防护、安装调试、人员培训在内的整体交钥匙工程。整机需提供至少5年的原厂质保服务，以确保设备长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用与质控支持。

4.电子支气管镜（预算金额：65万元）
具备常规的检查及镜下治疗功能（一条检查镜，一条治疗镜）。可以进行常规检查、粘膜活检、刷检，异物取出、冷冻治疗等，且具备智能染色及血管增强功能。整机需提供5年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。

5.全自动血气分析仪（预算金额：8万元） 

该设备自动血气分析仪该设备能够迅速检测酸碱度、氧分压、二氧化碳分压、电解质、碳氧血红蛋白、乳酸以及血糖等关键参数。可以在2分钟内完成检测，覆盖血气、酸碱、电解质、乳酸、血糖等15项以上关键指标，检测结果精确且稳定，能够与医院的LIS或HIS系统实现对接，满足抢救室、留观室床旁即时检测。整机需提供至少2年的原厂质保服务，以确保设备长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用与质控支持。
6.心肺复苏机（预算金额：15万元）
该设备为电动电控由按压主机与按压胸带组成，可以为心搏骤停患者提供持续、高效、标准化的胸外按压，能够保证病人在院内抢救和转运过程中保持连续高质量的心肺复苏，提高患者自主循环恢复率和后续的治疗水平，以改善猝死患者的生存率及生存质量。整机需提供2年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。

7.病人监护仪（预算金额：3.3万元）

设备可实时监测心电、呼吸、无创血压、血氧、脉搏等多项生命体征，数据精准、显示清晰，具备声光报警、数据存储与回顾功能，适用于病房、急诊、手术室、ICU等多场景临床监护，为患者生命安全提供持续可靠保障。整机需提供2年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。

8.无创呼吸机（预算金额：20万元）
设备具有实时监测PIP、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、漏气量、触发率等数值，并具有全面报警功能如：高低压、高低潮气量、高低频率、低分钟通气、窒息、管路脱落的报警通知，可在避免气管插管的前提下改善通气、降低并发症及死亡率。具有内置智能电池，支持院内转运，轻便紧凑，可台车移动。整机需提供2年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。

9.四通道输液信息采集系统（预算金额：5万元）

设备可同时独立完成四路药物精准输注，流速精确、给药稳定，具备多重声光报警、压力监测与安全防护功能，操作便捷、兼容性强，适用于ICU、急诊、病房等多科室临床静脉药物持续输注治疗。整机需提供2年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。

10.有创呼吸机（预算金额：30万元）

该设备适用于成人、儿童及新生儿患者通气的急重症呼吸机。要求通气功能全面，支持进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗。支持多种通气模式调节：1、间歇指令正压通气 CMV；2、辅助间歇指令正压通气 AC；3、同步间歇指令通气 SIMV；4、同步间歇指令通气+压力支持 SIMV+PS等。支持治疗：呼吸衰竭、重症肺炎、ARDS、创伤、中毒、心衰等。整机需提供2年的原厂质保服务，以确保设备的长期稳定运行，并提供持续可靠的临床应用支持。
注：参加调研的厂商或经销商，设备金额必须在预算范围内。 

论证会具体要求如下： 

参加调研会的厂商或经销商需准备PPT，PPT内容须按照以下要求准备： 对产品的型号、生产厂家、主要性能参数、优势、应用领域、产品附件及配套耗材、产品用户（甘肃省内）、售后服务、产品市场占有率、相关收费标准、社会效益和经济效益分析、产品报价、售后及其他医院中标价格（附中标通知书） 进行阐述，每个产品介绍限时5分钟。 

二、报名时须提供的材料

1.厂商或经销商营业执照副本（复印件加盖公章供我院备案），医疗器械经营许可证； 

2.厂商或经销商法人代表身份证及复印件、法人授权委托书及被委托人的身份证复印件； 

3.只接受现场报名，厂商或经销商须提供加盖公司公章的报名表；（报名表见附件） 

4.报名时须提交设备主要性能参数报告及PPT(U盘）同时将电子版发送至邮箱（54241257@qq.com）。 

三、时间安排

1.报名时间：2026年3月30日 -2026年4月3日

上午9:00 --12:00 14:30 --17:30 

报名地点：兰州市西固区中医医院综合13楼医学装备科

四、联系方式

联系人：周老师
联系电话：0931-7213155（医学装备科） 

兰州市西固区中医医院医学装备科
2026年3月30日

附件

论证报名表

	所报产品名称
	品牌
	产地
	规格型号
	注册证号
	报名公司名称
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


